Опросный лист

Метрологический стенд для поверки,

калибровки и ремонта средств измерения уровня

МСПКУ

Сведения о заказчике:

Предприятие:  _____________________________________________________________

Заполнил (ФИО):  ___________________________________________________________

Телефон:         ______________________________________________________________

Эл.почта:         ______________________________________________________________

Дата заполнения: ___________________________________________________________

|  | Для обеспечения заявленных технических характеристик метрологический стенд МСПКУ должен устанавливаться в помещение со следующими параметрами: Основание под Стенд должно быть выполнено в виде плиты на цементной/бетонной армированной основе с перепадом высот по всей длине не более 10 мм. Марка бетона: не менее М300. Толщина бетонной стяжки: не менее 100 мм. Ширина стяжки: не менее 1200 мм. Минимальная длина стяжки (один из двух вариантов): Габаритная длина Стенда согласно паспорту + 500 мм; МСПКУ-2 комплектация для бесконтактных уровнемеров: рабочий диапазон измерений Стенда + 1700мм + 300мм МСПКУ-2 комплектация для контактных уровнемеров: рабочий диапазон измерений Стенда + 1700мм + 700мм1 + 300мм МСПКУ-1 комплектация для бесконтактных уровнемеров: рабочий диапазон измерений Стенда + 1700мм + 700мм2 + 300мм МСПКУ-1 комплектация для контактных уровнемеров: рабочий диапазон измерений Стенда + 1700мм + 700мм1 + 700мм2 + 300мм (если комплектация для бесконтактных и контактных уровнемеров, то считаем габарит как для контактных); Расшифровка: 1700мм – тумба, тележка, стопоры 700мм1 –натяжение ворота и стойка 700мм2 – стойка интерферометра 300мм – запас хода (обязателен (от 200мм до 500мм)) Зазор по периметру Стенда до любых поверхностей (стен, мебели и тп.) должен составлять не менее 1 метра от габаритных размеров стенда согласно паспорту; Рядом с тумбой Стенда и лабораторным столом должны быть расположены две европейские розетки с заземлением (тип F, 16 А, 220 В, 50 Гц) на отдельном автомате; Предельно допустимая концентрации пыли: не более 2 мг/м3; В помещении не допускаются вибрации, а также ударные воздействия вблизи Стенда и на сам Стенд; Во время проведения работ на Стенде (калибровка/поверка) климат в помещении должен соответствовать следующим условиям: температура окружающего воздуха: от +15 до +25 °С; изменение температуры воздуха в течение часа: не более 1 °С; относительная влажность окружающего воздуха: от 30 до 80 %; атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа. |
| --- | --- |

Состав стенда:

Рабочее место оператора стенда с установленным ПК и приборами учета и контроля параметров. Рабочие модули в зависимости от назначения.

Минимальные геометрические размеры помещения для установки Рабочего места оператора:

- длина = 2 метра; - ширина = 2 метра; - высота = 2 метра

Модуль №1

Бесконтактные уровнемеры (ультразвуковые, радарные), зондовые (рефлексрадарные, емкостные, поплавковые)

Предназначен для поверки и калибровки бесконтактных уровнемеров методом сличения фактических показаний уровнемера с фактическими показаниями эталона до поверхности имитатора уровня. При комплектации устройством фиксации и натяжения зонда применяется для поверки и калибровки уровнемеров зондового типа.  Фиксация показаний приборов и перемещение имитатора уровня в заданные точки осуществляется в автоматическом режиме под управлением специализированного ПО стенда. Результаты заносятся в базу данных ПО стенда с возможностью вывода на экран и распечатки протокола поверки.

Минимальные геометрические размеры помещения для установки Модуля №1:

- длина = рабочий диапазон измерений стенда + 4 метра

- ширина = 2 метра

- высота = 2 метра

- устройство натяжения и фиксации зонда для уровнемеров зондового типа.

- Рабочий диапазон стенда в метрах:

| 6 |  | 10 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 18 |  | 20 |  |

Другой диапазон: __________________________________________________________

- Тип выходных сигналов уровнемеров:

| 4-20 мА |  | 0-20 мА |  | HART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для настройки уровнемеров по HART протоколу в стенд необходимо включить:

HART-модем:

HART-коммуникатор зона I:

HART-коммуникатор зона II:

- Тип электропитания уровнемеров

| Токовая петля |  | 8-36 V постоянное |  | 220 V переменное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Тип присоединительных размеров уровнемера:

Резьбовое:

| 1 NPT |  | 1 G |  | 2 G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ½ NPT |  | 1 ½ G |  | 2 NPT |  |
| ½ NPT |  | ½ G |  |  |  |
| ¾ NPT |  | ¾ G |  |  |  |

Если другое укажите: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фланцевое:

Укажите диаметр: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Типы поверяемых уровнемеров:

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип и размер присоединения к процессу (резьбы/фланцы) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модуль №2

Буйковые уровнемеры

Предназначен для поверки и калибровки буйковых уровнемеров методом имитации уровня с помощью эталонных грузов. Вычисление массы грузов и снятие показаний уровнемера для заданных точек осуществляется в автоматическом режиме под управлением специализированного ПО стенда. Результаты заносятся в базу данных ПО стенда с возможностью вывода на экран и распечатки протокола проверки.

Минимальные геометрические размеры помещения для установки Модуля №2:

- длина = 1,5 метра

- ширина = 1,5 метра

- высота = 2 метра

- Требуемый класс грузов:

| F1 |  | F2 |  | M1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Тип выходных сигналов уровнемеров:

| 4-20 мА |  | 0-20 мА |  | HART |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для настройки по HART протоколу уровнемеров в стенд необходимо включить:

USB HART-модем MicroLink:

MFC 5150 - HART-коммуникатор:

MFC 5150x - HART-коммуникатор в Ex исполнении:

- Тип электропитания уровнемеров

| Токовая петля |  | 8-36 V постоянное |  | 220 V переменное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Тип присоединительных размеров уровнемера:

Резьбовое:

Укажите тип и размер резьбы: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фланцевое:

Укажите диаметр: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Типы поверяемых уровнемеров:

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип и размер присоединения к процессу (резьбы/фланцы) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительное оборудование

Лазерный принтер

Цифровая паяльная станция

Светильник бестеневой с увеличительной линзой

Антистатический комплект: коврик, браслет

Регулируемый источник питания: до 30В, до 60В (нужное подчеркнуть)

Тестовый мультиметр

Универсальный измеритель параметров окружающей среды (влажность, температура, давление)

Подкатная тележка для транспортировки поверяемых датчиков

Комплект лотков/контейнеров для хранения мелких деталей

Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов

Стеллаж для инструментов и технической документации

Шкаф для документации и оборудования

Ваши дополнительные требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Включить в стоимость стенда шеф-монтаж на месте эксплуатации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать точное место эксплуатации)